## Gói 1
Công ty:……………
Địa chỉ:
Số điện thoại: ……………
Mail:………………….
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh hải Dương
Công ty:……………………………. Chúng tôi xin gủi tới quý khách hàng báo giá như sau
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung (Hoạc tương đương, tốt hơn) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
#REF! |  |  | Dung dịch thẩm phân đậm đặc Acid | [16 empty] | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g; - Calci clorid.2H2O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Dextrose monohydrat: 38,50 g; - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485; - Tương thích với Dịch thẩm phân đậm đặc Bicarbonat; - Sử dụng được trên máy thận nhân tạo của bệnh viện. Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương.
#REF! |  |  | Dịch thẩm phân đậm đặc Bicarbonat | [16 empty] | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml; - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485; - Tương thích với Dịch thẩm phân đậm đặc Acid; - Sử dụng được trên máy thận nhân tạo của bệnh viện. Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương.
#REF! |  |  | Kim chạy thận nhân tạo 16 G | [16 empty] | Cánh xoay hoặc cố định - Kích thước 16G - Chiều dài kim ≥ 25mm, - Thành ống mảnh và mượt giúp đâm xuyên dễ dàng. - Đoạn ống thông được làm bằng nhựa y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh; - Tiệt trùng; - Đạt iêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương.
4 |  |  | Catheter 2 nòng dùng cho chạy thận nhân tạo | [16 empty] | `- Catheter thẳng chất liệu polyurethane nhạy nhiệt kích thước các cỡ , dây dẫn đường phủ nitinol đầu chữ J 70 cm, 2 ống nong 10Fr và 12Fr, kim chữ Y 18G x 7cm, dao mổ, xi lanh 5 cc, miếng dán cố định 4x4 cm.
5 |  |  | Dung dịch khử trùng quả lọc | [16 empty] | Dung dịch có các hoạt chất gồm: Peracetic acid; Hydrogen peroxide: - Tác động tiệt trùng lạnh (máy chạy thận 37 độ C). - Có khử canxi: - Đạt iêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương.
6 |  |  | Quả lọc thận nhân tạo | [16 empty] | Hệ số siêu lọc ≤ 16 mL/h x mmHg - Diện tích màng ≤ 1,6 m² - Chất liệu màng: Polysulfone - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước Inline hoặc tương đương; Sử dụng được trên máy thận nhân tạo của bệnh viện. Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương.
7 |  |  | Dây máu cho máy chạy thận nhân tạo | [16 empty] | Dây máu làm từ nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác làm từ PVC, PE, PP, ko chứa Latex. - Tiệt trùng - Sử dụng được trên máy thận nhân tạo của bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương
Hàng hóa: Hàng mới 100% nguyên quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn Hãnh sản xuất.
Thời gian giao hàng từ 2 đến 4 ngày từ khi nhận được dự trù gọi hàng
Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
Phương thức thanh toán: Theo quy định hiện hành bên mua
Hinhg thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoạch chuyển khoản qua ngân hàng.
Thời hạn hiệu lực báo giá : 90 ngày kể từ ngày ký (Thời hạn thực hiện HĐ 12 tháng)
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị đã thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hàng hóa hoặc toàn bộ thiết bị y tế, chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp khi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí nếu có cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam đã phân bỏ vào đơn giá của thiết bị y tế

## Gói 2
Công ty:……………
Địa chỉ:
Số điện thoại: ……………
Mail:………………….
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh hải Dương
Công ty:……………………………. Chúng tôi xin gủi tới quý khách hàng báo giá như sau
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung (Hoạc tương đương, tốt hơn) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  |  | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn | [16 empty] | • Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate (hoặc tương đương) • Màng lọc: dạng sợi • Độ dày thành sợi lọc: 50µm • Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): ≤ 500/66,6 • Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml • Diện tích màng: ≥ 0,9m2 • Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): ≥ 240µm • Phương pháp tiệt trùng: EtO Sử dụng được trên máy siêu lọc máu của bệnh viện. Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương.
2 |  |  | Quả lọc thận nhân tạo | [16 empty] | `- Chất liệu màng: Polysulfone (hoặc tương đương) - Hệ số siêu lọc ≤ 16 mL/h x mmHg - Diện tích màng ≤ 1,6 m² - Áp lực xuyên màng tối đa TMP (mmHg): ≥ 600 - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước Inline hoặc tương đương; Sử dụng được trên máy thận nhân tạo của bệnh viện. Các thông số cơ bản nêu trên hoặc tương đương.
3 |  |  | Túi thải 5L | [16 empty] | Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex (hoặc tương đương) Thể tích: 5L
4 |  |  | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương cho người lớn | [16 empty] | Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene (hoặc tương đương) Thể tích máu của cả bộ quả lọc ±10%: 127 ml Diện tích màng: ≥ 0,35 m2 Thể tích máu trong quả lọc huyết tương: 41 ml ±10% Tốc độ máu tối thiểu: 100ml/min Tốc độ máu tối đa: ≤ 400ml/min
5 |  |  | Bộ quả lọc máu liên tục/ hấp phụ | [16 empty] | Quả lọc máu liên tục có gắn kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: (hoặc tương đương) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc - TMP tối đa (mmHg/kPa): ≤ 450/60 - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): ≤ 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml - Diện tích màng: ≤ 1,5m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240µm - Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30 kg
Hàng hóa: Hàng mới 100% nguyên quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn Hãnh sản xuất.
Thời gian giao hàng từ 2 đến 4 ngày từ khi nhận được dự trù gọi hàng
Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
Phương thức thanh toán: Theo quy định hiện hành bên mua
Hinhg thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoạch chuyển khoản qua ngân hàng.
Thời hạn hiệu lực báo giá : 90 ngày kể từ ngày ký (Thời hạn thực hiện HĐ 12 tháng)
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị đã thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hàng hóa hoặc toàn bộ thiết bị y tế, chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp khi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí nếu có cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam đã phân bỏ vào đơn giá của thiết bị y tế